


参数
一、项目基本信息
1.  项目名称：VCH-300内窥镜维修服务项目
2.  维修设备型号：VCH-300（电子胆道内窥镜）
3.  设备现状：设备存在漏气不良现象，经检测实发故障为弯曲保护管划伤、插入管变形、护套破损，需完成针对性维修及配件更换
4.  质量要求：维修后设备需达到原厂技术标准及医疗设备安全运行标准，无漏气、无故障，满足临床正常使用需求，通过招标人验收
5.维修VCH-300（电子胆道内窥镜）后30天内出具有CMA认定的设备检查合格报告
6.质保期≥1年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备用镜）。

二、核心维修要求（★关键参数，必须满足）
	序号
	[bookmark: _GoBack]维修内容
	所需更换零件
	技术要求

	1
	先端组件+蛇骨+弯曲管更换
	密封圈
	1.  配件为原厂全新合格件，无破损、无老化，尺寸与VCH-300型号完全匹配；2.  更换后密封性能良好，无漏气现象

	2
	先端组件+蛇骨+弯曲管更换
	内窥镜连接部件
	1.  配件为原厂全新合格件，适配VCH-300型号，连接牢固，无松动；2.  更换后不影响设备整体运行精度，确保信号传输、机械传动正常，无卡顿现象

	3
	先端组件+蛇骨+弯曲管更换
	弯曲插入管组件
	1.  配件为原厂全新合格件，材质符合医疗级标准，无毛刺、无划痕；2.  弯曲角度灵活，符合设备原厂技术参数，插入顺畅，无卡滞，更换后钳子管道无划伤、无漏气

	4
	外皮更换
	弯曲保护管
	1.  配件为原厂全新合格件，适配VCH-300型号，弹性良好，无破损、无老化；2.  更换后贴合紧密，无松动、无漏气，满足设备密封及弯曲活动需求，符合医疗设备无菌使用要求

	5
	插入部护套更换
	锥形套
	1.  配件为原厂全新合格件，材质耐磨、防腐蚀，符合医疗级标准；2.  尺寸与插入部完全匹配，安装后无松动、无破损，能有效保护插入部，避免后续使用中出现护套破损问题
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