附件1

1、全悬浮电源。

2、输出功率误差±3%。

3、全功能功率自动补偿。

4、具备独立高频发生器通用内窥接口, 可配合胃镜、肠镜、支气管镜、腹腔镜等各类型内镜使用。

5、支持双极闭合、分离，满足手术双极治疗，无需黏贴负极板

6、具备远程故障诊断，专用病人回路电极板接触质量检测系统，有故障显示。

7、三脚踏独立控制，单双极直踩输出。

8、单极既可手控输出也可脚控输出、单双极自动输出。

9、具有断电保护电路功能，能实时记忆使用各功能的输出设定值。

10、采用（无风扇式）电子散热系统。

11、面板采用按键式高清LED独立显示屏。

12、具有开机自检功能，有真人语音错误报警提示功能。

13、额定输出功率：

13.1、纯切：1W～350W(负载500Ω)；无焦伽精确切割，100%切割。

13.2、混切1：1W～250W(负载500Ω)；浅表焦伽精确切割80%切割，20%凝血。

13.3、混切2：1W～150W(负载500Ω)；60%切割，40%凝血。

13.4、喷凝：1W～80W(负载500Ω)；大面积凝血

13.5、柔凝：1W～120W(负载500Ω)；精确浅表点凝

13.6、标准双极凝：1W～70W(负载100Ω)；

14、电源：AC220V 50Hz；

15、工作频率：≥416kHz；

16、整机功耗：≤1100VA。(切割功能350W)；

17、质保期≥2年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商承担，并提供备用高频电刀一台）

18、配置5套配套电切、电凝附件。

19、设备生产日期须为合同签订日期前6个月内或合同签订日期之后生产。