附件1

一．基本参数：

- 输出流速（连续）：≥50L/Min

- 输出流速（峰值）：≥185L/Min

- 输出压力：≥350kPA±10%

- 油和颗粒过滤：0.1～1um

- 温度：低于环境温度5℃

- 空气过滤：进气3级过滤，出气3级过滤

- 连续运行时间：长期运行

- 噪音：≤50dB（A）

- 二，检测参数：

- 输出压力低报警：<280kPa±10%持续10秒以上

- 输出压力高报警：<280kPa±10%持续10秒以上

- 输出温度高报警：<280kPa±10%持续10秒以上

- 系统温度高报警：>60℃持续10秒以上

- 三，其他：

- 约宽x长x高：590x600x510

- 重量：≤60kg

- 工作温度：5-40℃

- 工作湿度：≤85%

- 大气压力：700hPa～1060hPa

- 交流电源：AC220V.50Hz

- 输出电流：Max.3A

- 检测参数：内部压力，系统运行温度。累计运行时间

- 高压自动排气：≥580kPa

- 除水：液态除水2级

- 维护检查：初级和二级进气过滤器清洗

12.须与医院现有有创呼吸机V300连接，连接所有费用由中标供应商承担。

售后服务：

- 质保配件运行12个月，质保期内出现相同故障，免费更换配件维修。

- 售后服务期内，针对本次维修更换的配件，采购单位如遇任何使用或质量问题，供应商须在1小时内响应远程技术指导，2小时内到达现场服务指导或维修。

- 在维修期间提供备用配件保证设备开机率达98%。

- 质保期≥1年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商）。