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附件1
一．基本参数：
1. 输出流速（连续）：≥50L/Min
2. 输出流速（峰值）：≥185L/Min
3. 输出压力：≥350kPA±10%		
4. 油和颗粒过滤：0.1～1um
5. 温度：低于环境温度5℃
6. 空气过滤：进气3级过滤，出气3级过滤
7. 连续运行时间：长期运行
8. 噪音：≤50dB（A）

二，检测参数：
1. 输出压力低报警：<280kPa±10%持续10秒以上
2. 输出压力高报警：<280kPa±10%持续10秒以上
3. 输出温度高报警：<280kPa±10%持续10秒以上
4. 系统温度高报警：>60℃持续10秒以上

三，其他：
1. 约宽x长x高：590x600x510
2. 重量：≤60kg
3. 工作温度：5-40℃
4. 工作湿度：≤85%
5. 大气压力：700hPa～1060hPa
6. 交流电源：AC220V.50Hz
7. 输出电流：Max.3A
8. 检测参数：内部压力，系统运行温度。累计运行时间
9. 高压自动排气：≥580kPa
10. 除水：液态除水2级
11. 维护检查：初级和二级进气过滤器清洗
12.须与医院现有有创呼吸机V300连接，连接所有费用由中标供应商承担。
售后服务：
1. 质保配件运行12个月，质保期内出现相同故障，免费更换配件维修。
2. 售后服务期内，针对本次维修更换的配件，采购单位如遇任何使用或质量问题，供应商须在1小时内响应远程技术指导，2小时内到达现场服务指导或维修。
3. 在维修期间提供备用配件保证设备开机率达98%。
4. 质保期≥1年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商）。

1

2

