参数

- 推进速度可设置5≥种速度：非常快速:3.5mm/s; 快速:3.0mm/s;中速:2.5mm/s;慢:2.0mm/s;非常慢速:1.6mm/s, 推进速度精度允差为±15%。

- 负压范围最大负压强度≤-75kPa,负压范围共有11档可 以设定，档位具体压力及误差。

- 显示屏：液晶屏≥15吋

- 操作方式：触摸屏操作

- 注射时间间隔：每次注射的间隔时间可选择0.5s、1.0s、1.5s、

- 2.0s、2.5s、3.0s等多种设置，时间间隔允差为 ±10%。

- 注射模式：自动感应模式、自动脚踏模式、连续脚踏模式等

- 适配注射器规 格：产品适配注射器规格包括1ml、2.25ml、3ml、5ml 共4种规格。不同规格注射器因实际装量不同，可分为0.8ml/1ml(实际装量/注射器规格)、1ml/2.25ml、2ml/2.25ml、2ml/3ml、2.5ml/3ml、 3ml/3 ml、3ml/5ml、4ml/5ml、5ml/5 ml九种

- 注射次数设置18种次数可以设置，分别为：10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180。

- 即时存储：用户也可以调用已经存储参数，共有≥4个存储块。

- 具备阻塞提示、负压不足提示、掉电提示等功能。

- 质保期≥2年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商承担，并提供备用设备一台）

- 设备生产日期须为合同签订日期前6个月内或合同签订日期之后生产。