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参数
1、床体尺寸：床体长2240mm±80mm
2、床体宽(最外沿):1030mm±50mm
3、床体高(最低位，不含床垫):439mm±30mm, 床体升降行：360mm±30mm, 高低升降范围：439~799mm (不含床垫)
4 、床面尺寸：床面长1960mm±80mm,床面宽865mm±30mm
5、角度：背板上折角度≥65°,大腿板上折角度≥25°,小腿板下折角度≥15°, 小腿板可在大腿板提升后共七档可抬升到水平位置，床体倾斜头低脚高位14° ±2°,床体倾斜头高脚低位14°±2°
6 、最大承重：≥240kg
7、电机：整床采用4台医用电机，电机具有防电磁、抗干扰、不漏电，工作匀 速、静音等特点。
8、床升降采用垂直式升降系统，更加节省有限空间，防止因病床上升造成阻 挡后的电机烧毁情况。
9、脚轮采用直径≥150mm 中控单面脚轮，具有防缠绕一体防尘盖，具备 制动、直行(具有直行锁定装置，通过踩踏装置控制床尾部一只脚轮不万向，保 证整床运动过程中直行)、万向功能。
10、刹车装置位于床尾端下部，采用金属连杆式中控刹车，连杆采用与床板同样喷涂工艺，保证整体协调性，连杆装置可在床尾部任何位置直接踩踏控制整床移 动或锁止。
11、脚轮具备未制动声音报警功能，防止因三段式刹车误操作而导致的安全隐患。
12、具备快速CPR 功能：分别为机械式(位于床背板两侧)、电动式(位于护栏操 控面板)。
13、床体下侧设有小夜灯，方便患者在夜间下床时造成不必要的困扰，也便于在 推行过程中经过光线不好的区域时，提供简单照明。
14、采用全碳钢床板，由背板，臀板，大腿板，小腿板4块床板组成，且每块床 板可以独立进行拆卸进行消毒。
15、采用静电喷涂工艺，喷涂表面具有抗菌防霉效果，且每张床板可单独拆卸进 行消毒。
16、床体所属钢制喷塑产品通过第三方耐碘伏、耐75%酒精、耐3%双氧水、耐氯 化钠溶液、耐酸检测。
17、采用四片式护栏，背部两侧安全护栏长度1060mm±80mm, 高度400mm±20mm, 厚度50mm±20mm;  腿部板两侧安全护栏长度650mm±80mm, 高度380mm±20mm,  厚度40mm±20mm。
17.1、四片式护栏均采用PE 阻燃材料添加抗菌防腐蚀材料制成，具有预防医疗常 用消毒产品腐蚀
17.2、安全护栏配有阻尼缓冲功能，四片式护栏均采用双孔抓握式设计，方便不同 方位推行时使用。
17.3、四片护栏外侧均设有滚珠式角度指示器，分别显示背板角度及床体倾斜角 度。
17.4、护栏外侧具备嵌入式操作面板，供医护人员操作。
17.5、控制面板有独立的功能按键，包括电源开关按键、蓄电池电量显示指示灯、 最低位指示灯。
17.6、床体上升按键、床体下降按键、电动CPR 按键、头低脚高体位按键、头高脚 低体位按键、 一键椅位按键
17.7、一键离床位按键、小夜灯开关按键。
17.8、每组按键均有锁定功能防止误操作，其中头低脚高体位按键、头高脚低体位
18、按键具有独立锁定按键，可根据不同需求独立锁定。
19、床头板、床尾板采用与护栏同等材料制成，具有预防医疗常用消毒产品腐蚀。
19.1、床头尾板采用三孔式设计，不同方位推行时方便抓握。
19.2、头尾板可直接拆卸(无需锁定装置),为第一时间抢救患者争取宝贵时间。
19.3、床头尾板具有可缠绕电源线装置。
20、具有膝背联动功能，缓解患者因背部上升给尾椎部造成的压力。
21、具有“一键心脏椅位”功能，对心衰和心肺功能不全的患者有很大帮助。
22、具有“一键放平”功能，床面可一键恢复水平的同时整床下降到最低位。
23、具有“一键离床”功能，操作简单，针对长期卧床后进行康复训练有很大帮 助。
24、具备称重功能：通过左右两侧护栏的称重器操作，面板显示重量，具备重量 计量单位转换，添加或者卸下物品，归零等功能。
25、该床具有备用电池，可在停电或者无电源情况使用。
26、床体中间两侧下端设有引流袋支架。
27 、输液架插孔分布在床的两端，并配有可伸缩输液架，调整范围500mm
28 、床头设有电气面板，电器面板包括有220V电源指示灯、具有熔断式保险丝、 电源开关、电源警示标识，提高整体使用安全性。
29 、整床外延四角设有四只蓝色防撞角轮φ7.5cm, 在推行、转移过程中对人员 及床体起到保护缓冲作用。
30、整机质保期≥3年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商）
 配置清单
1、电动护理床主体                   1 台
2、床头板                           1 块
3、床尾板                          1 块
4、电源线                           1 根
5、输液架                           1 根
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