参数

小探头维修

故障信息：1、无图像/模糊;2、外管褶皱/断裂

质量要求：维修后设备需达到原厂技术标准及医疗设备安全运行标准，满足临床正常使用需求，通过临床使用科室验收。

| 序号 | 维修内容 | 所换备件 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换阵元 | 阵元 | 阵元类型为单压电陶瓷换能器，频率为20MHZ，外径为2.5mm，适配原有内镜 |
| 2 | 更换外管 | 外管 | 适配原有机器，机械强度与弯曲性能满足科室使用需求，密封良好 |
| 3 | 更换补卡钉 | 补卡钉 | 结构与尺寸达到完全适配的要求，不锈钢材质，实现完全密封 |
| 4 | 手柄和外管连接处、旋转处、补卡钉、O形密封圈等位置注油 | / | 预防密封圈干粘、装配顺畅、减少摩擦 |

维修内容

1、供应商负责对故障内镜设备进行全面检测，确认故障原因。

2、提供符合要求的设备配件（若需要更换），并完成安装、调试。所提供设备配件需与原设备参数性能一致。

3、如产生维修配件，需维修后对设备进行校准。

4、向采购单位提交详细的维修记录，包括故障分析、更换备件信息（含序列号）、维修后测试数据。

5、服务时间：合同签订后3日内完成故障检测、维修及调试至正常使用。接到采购单位通知后2小时内，供应商需安排维修工程师到达现场开展维修工作。

（二）售后服务

1、如产生维修配件，质保配件运行12个月，质保期内出现相同故障，免费更换配件维修。

2、售后服务期内，针对本次维修更换的配件，采购单位如遇任何使用或质量问题，供应商须在1小时内响应远程技术指导，3小时内到达现场服务指导或维修。

3、同一配件经连续三次维修后仍无法正常使用的，供应商须在采购单位要求时限内更换相同型号配件，否则采购单位有权解除合同，并全额退还采购单位已支付的货款。

4、在维修期间提供备用配件保证设备开机率达98%。

5、供应商提供配套内镜超声主机一套所有权归属供应商，使用期限由使用方决定。

6、质保期≥1年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商）。

光源维修

故障信息：NBI故障，做白平衡失败，调色板故障

质量要求：维修后设备需达到原厂技术标准及医疗设备安全运行标准，满足临床正常使用需求，通过临床使用科室验收。

| 序号 | 维修内容 | 所换备件 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修调色板 | 调色板 | 维修后的调色板色温稳定，可实现多波段激发，满足正常工作光源的要求。 |
| 2 | 更换传感器 | 传感器 | 实现高灵敏度和低噪声，提升暗部细节，无彩虹伪影，色彩还原优异。 |

维修内容

1、供应商负责对故障内镜光源设备进行全面检测，确认故障原因。

2、提供符合要求的设备配件（若需要更换），并完成安装、调试。所提供设备配件需与原设备参数性能一致。

3、如产生维修配件，需维修后对设备进行校准。

4、向采购单位提交详细的维修记录，包括故障分析、更换备件信息（含序列号）、维修后测试数据。

5、服务时间：合同签订后3日内完成故障检测、维修及调试至正常使用。接到采购单位通知后2小时内，供应商需安排维修工程师到达现场开展维修工作。

（二）售后服务

1、如产生维修配件，质保配件运行12个月，质保期内出现相同故障，免费更换配件维修。

2、售后服务期内，针对本次维修更换的配件，采购单位如遇任何使用或质量问题，供应商须在1小时内响应远程技术指导，3小时内到达现场服务指导或维修。

3、同一配件经连续三次维修后仍无法正常使用的，供应商须在采购单位要求时限内更换相同型号配件，否则采购单位有权解除合同，并全额退还采购单位已支付的货款。

4、在维修期间提供备用配件保证设备开机率达98%。

5、质保期≥1年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备用超声内镜）。