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参数
1.提供符合要求的原厂进口脉冲氙灯 波段570-950nm，并完成安装、调试。
2.设备现状:设备存在能量不足，发数受到限制问题，需要更换新的脉冲氙灯，恢复能量。
清理腔体内部环境，清除机器电子板发数。
3.供应商负责对故障设备进行全面检测，确认故障原因。
4.质量要求:达到新机 90%能量要求，出光次数归0 ，达到原厂技术标准及医疗设备安全运行标准.
5.脉冲氙灯 型号：L2861E材料须掺铈石英、玻璃长度：177 灯极长度：102 外径尺寸：10mm氙灯内径：8mm 高压线外径：5.5mm 高压线内径：3.5mm 连接部分：3.5mm外有硅胶俊园铜电缆，红色为正极，黑色阴极。
6.控制板替换达到发数控制板更换新程序
7.维修手具后30天内出具有CMA认定的设备检查合格报告
8.在维修期间提供备用手具保证设备开机率达98%。
9.质保期≥1年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备治疗手具一套）。
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