参数

1、自吸式门锁，可轻松打开或关闭上盖；可设定自动/手动开盖方式；

2、微机控制，高清液晶显示、触摸屏操作，快捷方便、显示直观；

3、具有超速、不平衡、开盖自动停机等多项保护功能；

4、采用大功率交流变频无刷电机 ，配有高精度测速系统;

5、可设定启动计时/到达设定转速计时模式，具有瞬时离心功能；

6、≥15种升速曲线，≥16种减速曲线选择，可根据样本不同进行设置；

7、采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳的运行；

8、停机防回荡技术，减速时分离面平整清晰；无二次悬沉现象；

9、可对运行数据进行查询，并可外接U盘进行导出保存；

10、99个程序储存，可设定≥5级梯度离心程序，可记忆最后的运行程序；

11、采用进口压缩机组，无氟制冷剂，高效环保，具有一键预冷功能；

12、丰富的转子规格并具有转子识别功能，确保转子不会超速运行；

13、运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。

14、最高转速：角度转子： ≥18500r/min ；水平转子：≥5000r/min

15、转速偏差：±10rpm

16、最大相对离心力：角度转子：≥25030×g；水平转子：≥4696×g

17、定时时间：1～99h59min59s

18、温控范围：-20℃～+40℃

19、温控精度：±1℃

20、程序储存数量：≥99 个

21、加 / 减速曲线：1/0 ～ 15 档

22、整机噪音：＜56dB

23、电源：AC220V   50HZ

24、输入功率：≥1.2KW

25、外型尺寸：≤67×65×39 cm

26、配置: 水平转子3/5ml*40孔 10ml*32孔

27、质保期≥2年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备用台式高速冷冻离心机一套）。