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一、尺寸规格
1. 杆体直径：5mm±0.5mm
2. 杆体长度：330mm±10mm
3. 最大插入部外径：≤φ7mm
二、钳头机械性能
1. 咬合吻合：钳头两片应相互完全吻合，无错位、错口、偏摆现象；钳齿清晰完整，无缺齿、毛齿、烂齿等缺陷。
2. 开合性能：钳开闭灵活，全程无卡滞；钳头最大张开角度不得小于30°。
3. 夹持力：钳头夹持力不小于5N。
4. 弹性要求：器械具备良好弹性，夹持φ2mm紫铜棒时，钳体各部位不得产生变形、断裂现象。
5. 手柄旋转：塑柄钳转柄能够360°自由旋转，无卡滞现象。
三、外观及表面粗糙度要求
1. 绝缘外观：绝缘材料外表面光滑、平整、轮廓清晰；杆部平直，所有表面不得有锋棱、毛刺、细孔、裂纹、变形、残缺等易误伤组织的缺陷；无肉眼可识别的孔隙、沟槽、烧结物，表面无残留磨削剂、抛光剂、防腐剂。
2. 导电体外观：导电体平整光滑、无锐利边角，色泽均匀；与人体接触的腔内导电部位表面粗糙度Ra≤0.4μm，其余外部部位表面粗糙度Ra≤1.6μm。
3. 焊接要求：器械各连接部位焊接牢固可靠，焊缝平整，不存在虚焊、脱焊、堆焊现象。
四、电缆连接性能
电缆电线与电缆插头/插座连接紧固牢靠，整体可承受50N力的拉拽不脱落、断线。
五、耐腐蚀与材质要求
1. 耐腐蚀性能：器械耐腐蚀性能满足YY/T0149-2006中5.4b级规定。
2. 绝缘材质：绝缘套采用聚苯苯基砜（POLYPHENYLSULFONE，PPSU），该材质必须完成溶解析出物试验并合格。
六、合规标准要求
1. 电气安全：器械安全符合GB9706.1—2007、GB9706.4-2009、GB9706.19-2000、GB11244-2005相关要求。
2. 环境试验：环境试验按照GB/T 14710-2009执行，气候环境试验I组，机械环境试验II组。
3. 电磁兼容：器械电磁兼容要求及试验符合YY 0505-2012规定。
七、产品优点
1. 电流仅在钳口两极间形成局部回路，不流经人体全身，无负极板灼伤风险；2. 可精准封闭微小血管，有效保护周边正常组织；3. 凝血速度快、作用范围可控，减少术中出血，缩短手术时长；4. 夹持、电凝一体化结构，适配多科室内窥镜手术，操作精准便捷。
八、质保期≥1年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备用电凝钳）。
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