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电动诊疗床技术参数
1、执行电磁兼容标准：符合YY 9706.102、YY 9706.252医疗器械电磁兼容标准 
2、整机外形长度：1700±50mm
3、 整机外形宽度：830±50mm
4、椅面最低升降高度：590±50mm
5、 椅面最高升降高度：830±50mm
6、 安全工作总载荷：≥240kg
7、 允许最大患者体重：200kg
8、整机净重：113.7kg±10kg
9、 整机毛重：127.5kg±10kg
10、设计使用年限：标准使用期限≥5年 
11、 靠背最大调节角度：≤85°
12、 腿部腿托最大调节角度：≤90°
13、坐垫俯仰最大调节角度：≤25°
14、椅身整体旋转最大角度：≤250° 
15、 运行噪音指标：整机工作噪音≤60db
16、防电击分类：I类设备，带B型患者应用部分，设备必须可靠保护接地
  
17、 控制系统：支持手控、脚控双操控，具备2组记忆体位、一键复位、安全锁止功能
18、氛围灯光系统：自带装饰氛围灯多种灯光模式、亮度可调，支持靠背按键/手控器两种调光方式
19、 安全结构配置：配备独立急停开关，整机底座4处M10*30可调胶脚，安装后机身偏斜≤1°
20、配件组成：标配枕头、扶手、手控器；可选配脚托，头枕、扶手可快速拆装调节
21、 驱动结构：独立4路电动推杆电机（整床升降、靠背、坐垫、腿托），电路集成EMI抗干扰模块
22、清洁消毒要求：接触面为皮质软垫，支持温和肥皂水擦拭消毒，不可使用酒精、稀释剂、杀虫剂清洁
23、质保≥1年，（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备用机）。
24、设计使用年限：标准使用期限≥5年 

高频电刀参数：
1、全悬浮电源。
2、输出功率误差±3%。
3、全功能功率自动补偿。
4、具备独立高频发生器通用内窥接口, 可配合胃镜、肠镜、支气管镜、腹腔镜等各类型内镜使用。
5、支持双极闭合、分离，满足手术双极治疗，无需黏贴负极板
6、具备远程故障诊断，专用病人回路电极板接触质量检测系统，有故障显示。
7、三脚踏独立控制，单双极直踩输出。
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9、具有断电保护电路功能，能实时记忆使用各功能的输出设定值。
10、采用（无风扇式）电子散热系统。
11、面板采用按键式高清LED独立显示屏。
12、具有开机自检功能，有真人语音错误报警提示功能。
13、额定输出功率：
13.1、纯切：1W～350W(负载500Ω)；无焦伽精确切割，100%切割。
13.2、混切1：1W～250W(负载500Ω)；浅表焦伽精确切割80%切割，20%凝血。
13.3、混切2：1W～150W(负载500Ω)；60%切割，40%凝血。
13.4、喷凝：1W～80W(负载500Ω)；大面积凝血
13.5、柔凝：1W～120W(负载500Ω)；精确浅表点凝
13.6、标准双极凝：1W～70W(负载100Ω)；
14、电源：AC220V 50Hz；
20、质保期≥1年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备用机一套）。
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