技术参数

超声波雾化器

- 1、技术参数

2、电源开关加防水罩

3、频率：1.7MHZ±10%

4、雾化量：＞2ML/MIN

5、缺水保护功能

6、水槽有外置排水管子有快速排水功能

7、雾化器时间设定：连续0～60min可调

8、具备加液口盖

9、具备定期清洁雾化器送风系统

10、电隔离设计系统

11、单一药杯

12、质保期≥2年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商承担，并提供备用设备一台）

13、设备生产日期须为合同签订日期前6个月内或合同签订日期之后生产。

14、配置要求

14.1 主机  1台

14.2雾化配件1套

14.3药杯4个

生物安全柜主要招标参数

1、气流模式：30%外排，70%循环，通过GB 41918-2022 生物安全柜认证。

2、流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%

3、具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互

洁净级别为10级的工作环境

- LCD液晶彩色触摸按键屏幕

- 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能

前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度

6、紫外灯消毒功能，同时具有一键紫外灯预约30min功能，并可设定更改预约时长

7、照明功能，两根度LED≥2灯管，照度可达≥1000lx

8、前窗玻璃具有全幅可清洁功能

9、有断电记忆功能

10、有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示

有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示

11、前窗关闭双重触发信号，在紫外灯杀菌消毒一路线路故障时，可以继续正常开启紫外杀菌功能

12、负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体，高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行。

13、一体式搁手板平面设计，柜内电源：双防水插座设计

14、具有水阀、气阀孔交错设计，位于正视安全柜方向的左侧

15、质保期≥2年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商承担，并提供备用设备一台）

16、设备生产日期须为合同签订日期前6个月内或合同签订日期之后生产。

水浴锅参数

1、控温范围：RT+5℃～99.9℃

2、温度波动度：±0.5℃

3、温度显示分辨力：≥0.1℃

4、温度均匀性：≤±0.5℃

5、定时范围：1～999min

6、全圆角内腔体。

7、隐藏拉伸式排水口。

8、实时温度值显示。

9、内胆采用304不锈钢一次冲压成型，耐腐蚀、不易生锈。

10、计时器可控制加热时间，计时范围：1～999分钟，计时结束自动停止加热。

11、标配防干烧功能。

12、质保期≥2年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商承担，并提供备用设备一台）

13、设备生产日期须为合同签订日期前6个月内或合同签订日期之后生产。

细胞分类计数器参数

- 功能：四种计数方式(血片、单独巨核、简易骨髓、组化),可对32种细胞计数，功能分：粒／红、髓／红比，粒系总数

- 2、红系总数、巨系总数及细胞个数和百分比。液晶显示，交直流两种供电方式，方便实用。

3、粒系：原粒、早粒、中粒、晚粒、杆状、分叶、嗜酸、嗜碱

4、红系：原红、早红、中红、晚红、巨早、巨中、日晚、其它1

5、巨系：原始、幼稚、颗粒、产板、裸核、小原、小幼、小巨

6、其它：原始、幼稚、浆、网状、淋巴、异淋、单核、其它2

7、组化：-、+、++、+++、++++

8、质保期≥2年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商承担，并提供备用设备一台）

9、设备生产日期须为合同签订日期前6个月内或合同签订日期之后生产。

旋涡混合器参数

1、采用优质Q235A碳素钢板。

2、直流无刷电机，高低转速无极调节，低噪长效。

3、刻度显示方式。

4、转速：0-3000rpm

5、精度：≤±5rpm。

6、运行功率：≥35W。

7、振幅范围：≥4mm。

8、稳定运行噪音≤70分贝。

9、采用船型开关+旋钮（单联电位器）的操作方式并以机械按压的控制形式，实现点振、连续运转的圆周式震荡。

10、质保期≥2年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商承担，并提供备用设备一台）

11、设备生产日期须为合同签订日期前6个月内或合同签订日期之后生产。