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技术参数
超声波雾化器
1、技术参数
2、电源开关加防水罩
3、频率：1.7MHZ±10%
4、雾化量：＞2ML/MIN
5、缺水保护功能
6、水槽有外置排水管子有快速排水功能
7、雾化器时间设定：连续0～60min可调
8、具备加液口盖
9、具备定期清洁雾化器送风系统
10、电隔离设计系统
11、单一药杯
12、质保期≥2年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商承担，并提供备用设备一台）
13、设备生产日期须为合同签订日期前6个月内或合同签订日期之后生产。
14、配置要求
14.1 主机  1台
14.2雾化配件1套
14.3药杯4个
生物安全柜主要招标参数
1、气流模式：30%外排，70%循环，通过GB 41918-2022 生物安全柜认证。
2、流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%
3、具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互
洁净级别为10级的工作环境
4、 [bookmark: OLE_LINK1]LCD液晶彩色触摸按键屏幕
5、 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能
前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度
6、紫外灯消毒功能，同时具有一键紫外灯预约30min功能，并可设定更改预约时长
7、照明功能，两根度LED≥2灯管，照度可达≥1000lx
8、前窗玻璃具有全幅可清洁功能
9、有断电记忆功能
10、有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示
有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示
11、前窗关闭双重触发信号，在紫外灯杀菌消毒一路线路故障时，可以继续正常开启紫外杀菌功能
12、负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体，高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行。
13、一体式搁手板平面设计，柜内电源：双防水插座设计
14、具有水阀、气阀孔交错设计，位于正视安全柜方向的左侧
15、质保期≥2年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商承担，并提供备用设备一台）
16、设备生产日期须为合同签订日期前6个月内或合同签订日期之后生产。

水浴锅参数
1、控温范围：RT+5℃～99.9℃
2、温度波动度：±0.5℃
3、温度显示分辨力：≥0.1℃
4、温度均匀性：≤±0.5℃
5、定时范围：1～999min
6、全圆角内腔体。
7、隐藏拉伸式排水口。
8、实时温度值显示。
9、内胆采用304不锈钢一次冲压成型，耐腐蚀、不易生锈。
10、计时器可控制加热时间，计时范围：1～999分钟，计时结束自动停止加热。
11、标配防干烧功能。
12、质保期≥2年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商承担，并提供备用设备一台）
13、设备生产日期须为合同签订日期前6个月内或合同签订日期之后生产。



细胞分类计数器参数
1、 功能：四种计数方式(血片、单独巨核、简易骨髓、组化),可对32种细胞计数，功能分：粒／红、髓／红比，粒系总数
2、红系总数、巨系总数及细胞个数和百分比。液晶显示，交直流两种供电方式，方便实用。 
3、粒系：原粒、早粒、中粒、晚粒、杆状、分叶、嗜酸、嗜碱 
4、红系：原红、早红、中红、晚红、巨早、巨中、日晚、其它1 
5、巨系：原始、幼稚、颗粒、产板、裸核、小原、小幼、小巨 
6、其它：原始、幼稚、浆、网状、淋巴、异淋、单核、其它2 
7、组化：-、+、++、+++、++++
8、质保期≥2年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商承担，并提供备用设备一台）
9、设备生产日期须为合同签订日期前6个月内或合同签订日期之后生产。

旋涡混合器参数
1、采用优质Q235A碳素钢板。
2、直流无刷电机，高低转速无极调节，低噪长效。
3、刻度显示方式。
4、转速：0-3000rpm
5、精度：≤±5rpm。
6、运行功率：≥35W。
7、振幅范围：≥4mm。
8、稳定运行噪音≤70分贝。
9、采用船型开关+旋钮（单联电位器）的操作方式并以机械按压的控制形式，实现点振、连续运转的圆周式震荡。
10、质保期≥2年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商承担，并提供备用设备一台）
11、设备生产日期须为合同签订日期前6个月内或合同签订日期之后生产。
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