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技术参数
1、生理灌注模式，负压吸引模式，手动模式，灌注吸引自动等模式；
2 、灌注流量(50～500)ml/min可调；
3、灌注流量误差应不超过设置值的±10%;
4、流量稳定性：连续工作≥4 小时后，灌注流量误差应满足不超过设置值的±10%;
5、具有腔内液体实时相对压力监测；
6 、压力监控宽度≥360mmHg;
7、压力测量的分辨率值应±2mmHg;
8 、压力测量误差±2mmHg;
9 、警戒压力设定范围为0mmHg～40mmHg;
10 、报警误差±2mmHg;
11 、腔内压力过压保护报警系统具有三级报警
12 、警戒压力设定值默认应为30mmHg, 设定值更改后应可一键恢复；
13 、腔内压力超过警戒压力值(默认为30mmHg) 时，自动停机；
14、灌注吸引自动模式可以根据腔内液体压力值自动调节负压泵；
15 、腔内压力设定范围为-20mmHg～20mmHg;
16、负压吸引模式下平台实时监测收集容器内的气体负压并将实时吸引负压值显示屏上显示；
17 、有数据传输模式；
18、在灌注吸引自动模式下当液体压力平均值大于“警戒压力设定”值时停止负压泵和蠕动泵工作。
19 、工作噪声应≤72dB。
20、质保期≥2年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备用机一套）。
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