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技术参数
一．基本参数：
输出流速（连续）：≥50L/Min
输出流速（峰值）：≥185L/Min
输出压力：≥350kPA±10%		
油和颗粒过滤：0.1～1um
温度：低于环境温度5℃
空气过滤：进气3级过滤，出气3级过滤
连续运行时间：长期运行
噪音：≤50dB（A）

二，检测参数：
输出压力低报警：<280kPa±10%持续10秒以上
输出压力高报警：<280kPa±10%持续10秒以上
输出温度高报警：<280kPa±10%持续10秒以上
系统温度高报警：>60℃持续10秒以上

三，其他：
约宽x长x高：590x600x510
重量：≤60kg
工作温度：5-40℃
工作湿度：≤85%
大气压力：700hPa～1060hPa
交流电源：AC220V.50Hz
输出电流：Max.3A
检测参数：内部压力，系统运行温度。累计运行时间
高压自动排气：≥580kPa
除水：液态除水2级
维护检查：初级和二级进气过滤器清洗
12.须与医院现有有创呼吸机V300连接，连接所有费用由中标供应商承担。
13.售后服务：
质保配件运行12个月，质保期内出现相同故障，免费更换配件维修。
售后服务期内，针对本次维修更换的配件，采购单位如遇任何使用或质量问题，供应商须在1小时内响应远程技术指导，2小时内到达现场服务指导或维修。
在维修期间提供备用配件保证设备开机率达98%。
质保期≥1年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商）。
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